| неисправность, пнешнее. проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При положении пере- ключателя «400Ω» три подключенной взрывной цепн к клеммам XI, Х2 при включении питания стрелка имерителя не откло няется. | Плохой контакт в переключателе, оборвана цепь питания моста измерения сопротивления взрывной цепи | Тщательно прочистить переключатель, меняя его положения для получения хорошего контакта. Если неисправность не устраняется, вскрыть прибор, устранить обрыв цепи питания моста измерения сопротивлении взрывной цепи |

П. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- В помещениях для хранения мет'аномметров не должно быть агрессивных газов и паров, особенно сернистых соединений.

Относительная влажность воздуха в помещении для хранения должна непревышать 80%, температура воздуха должна быть впределах от -1 до +40°С.

- Перевозить метаномметры при эксплуатации (в ремонт и ремонта) необходимо в ящике со стружкой или с другим мягким

упаковочным материалом.

- При транспортировании мета ном метров необходимо соблюда ть условия, предохраняющие их от прямого воздействия атмосферных  осадков. Запрещается ящик с метаномметрами бросать и !давать ударные нагрузки. При хранении и транспортировании блок питания должен быть разряжен.

- 1.НАЗНАЧЕНИЕ

- Метаномметр ИМС-1 с измерителем сопротивления взрывной цепи (в дальнейшем — метаномметр) предназначен для периодического контроля процентного содержания метана в рудничной атмосфере и измерения сопротивления взрывной цепи и отдельиых электродето- наторов.

- Метаномметр предназначен для эксплуатации при следующих рабочих условиях:

- а)	температуре окружающего воздуха от минус 5 до плюс 35°С;

- б)	относительной влажности до 98% при температуре до плюс 35° С;

- в)	атмосферном давлении от 86 до 114 кПа (от 650 до 860 мм рт. ст.);

- г)	изменении напряжения питания от 3,1 до 3,9 В;

- д)	наличии угольной и породной пыли до 1 г/м3;

- е)	составе рудничного воздуха, об. %: кислород — не менее 20;

- азот — 77—79;

- углекислый газ — не более 1,0; окись углерода — не более 0,00160; окислы азота '— не более 0,00025; сероводород — не более 0,00066; сернистый ангидрид — не более 0,00035; высшие углеводороды (суммарно по составу горючих газов) — не более 7,0.

- 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Диапазон измерения концентрации метана от 0 до 3 об.%.Предел допускаемой основной погрешности измерения концентрации метана:

- при измерении от 0 до 2 об.% — ±0,25 об.%; при измерении свыше 2 до 3 об.% -—±0,35 об.%.

- Метаномметр имеет два диапазона измерения сопротивления взрывной цепи: 0-20, 0-400 Ом.

- Предел допускаемой основной., погрешности измерения сопротивления взрывной цепи ±5% от конечных значений диапазонов измерений.

- Ток короткого замыкания на линейных зажимах не превышает 0,05 А.

- Метаномметр без перезарядки аккумуляторов обеспечивает не менее 100 измерений концентрации метана и сопротивления взрывной цепи.

- Диапазон рабочих напряжении от 3,1 до 3,9 В.

- Ток, потребляемый метаномметром, при напряжении питания 3,5±0,4 В не превышает:

- при измерении концентрации метана — 0,3 А;

»