при измерении сопротивления взрывной цепи — 0,04 А. !.9. Сигнальное напряжение контроля разряда аккумуляторов и питания метаномметра (допустимое значение напряжения заряда аккумуляторов, при котором происходит отключение световой сигнализации) 3 В.	. :

10 Предел допускаемой основной .погрешности сигнального напряжения метаномметра (отключение световой сигнализации заряда аккумуляторов) ±0,05 В.

I !. Допускаемые погрешности измерения концентрации метана и сопротивления взрывной цепи устанавливаются при следущих , условиях:

11) температуре окружающего воздуха плюс 20 + 5° С; >) относительной влажности 65±15%; ) атмосферном давлении !00±4кПа (750±30 мм рт, ст.); ) напряжении питания метаномметра 3,5±0,4 В; ,) рабочем положении метаномметра — Вертикальном с наклонм  на угол не более 5°.

- Прибор выдерживает без повреждений перегрузку при воздестствии повышенной копцептрацип метана в метано-воздушной смеси до 4,0 об.% продолжительностью не более 2 ч.

Время восстановления к нормальной работе после перегрузки :  — не более 2 ч.

- Метаномметр в упаковке для транспортирования выдерживает без повреждений::

-воздействие температуры окружающего воздуха от минус20 до плюс 50" С;

- воздействие относительной, влажности окружающего воздуха  до 98% при температуре плюс 35" С;

- воздействие транспортной' тряски с ускорением 30 м/с5 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту и вибрации с максимальным ускореием 5 м/с'' и частотой от 5 до 120 Гц, . Габаритныё размеры метаномметра не более

105X200X 70

мм.

15. Масса метаномметра не более 1,5 кг.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА МЕТАНОММЕТРА

3 1 Определение концентрации метана основано на каталитическом его окислении и измерении выделившегося при этом тепла с исльзовапием низкотемпературных точечных чувствительных элементов и мостового метода измерения..

При измерении сопротивления взрывной цепи используется принцип неуравновешенного моста, в: одно плечо которого включена взрывная цепь или отдельный электродетонатор. .- Схема электрическая принципиальная приведена в приложении 1.

- Проверка и регулировка метаномметра, замена ремня для переноски метаномметра, датчика метана и линзы светоднода производятся подготовленными специалистами шахты, имеющими право на выполнение работ и техническое обслуживание : метаном метра.

- Разрешение па дальнейшую эксплуатацию метаномметра после окончания срока гарантии завода-изготовителя оформляется- эксплуатирующими организациями в установленном порядке.

10. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| . Стрелка измерителя в положении «CH пе- реключателя при включении питания резко отклоняется влево или вправо от нуля и не ; уатанавливается на jнуль | Обрыв датчика метана терморезистора рабочего R25 пли сравнительного R28 | Вскрыть прибор, заменить датчик |
| 2. При включении питания в положении пе¬реключателя «СН< стрелка находится па нуле при прокачивании метано-воздушной смеси концентрацией i 2% и более стрелка i измерителя не отклоняется | Плохой контакт в переключателе. Обрыв цепи питания моста измерения концентрации метана | Тщательно прочистить переключатель, поработать им, меняя его положения, добиться хорошего контакта. Если неисправность не устранится, вскрыть прибор, устранить обрыв цепи питания моста по метану |
| 3. Стрелка измерителя Р при выключенном питани показывает какое-либо значение. ¦ При небольших коле- ! бйниях метаномметра стрелка стоит неподвижно | Неисправен измеритель Р (обрыв растяжки от чрезмерных ударных нагрузок] | Вскрыть метаномметр и заменить неисправный измеритель |
| 4 При заряженном блоке питания при нажатии кнопки включения питания не горит светодиод. Резистором R2 невозможно про- . извести включение , '. светоднода | Неисправен светодиод | Вскрыть заменить светодиод |