Регулировку напряжения контроля блока Питания' следует 'производить по пп. 6.1.2; 6.1.3.

Настрока метаномметра производится при Напряжении  3,5 В, при этом переключатель рода измерений выставляется в положенне «400Ω», линейные зажимы XI и Х2 закорачнваются стрелка измерителя резистором R19 выставляется па иулевую- метку. Далее к зажимам XI и Х2 подключается магазин сопротивлений КМС-6 или R33 и производится проверка па отметках 100. 200; 300; 400 Ом. Переключатель рода измерении выставлен в положение «20Ω» и производится проверка на отметках 5.10.15. 20 Ом.

При настройке по метану переключатель рода измерении выставляется;в положение «СН4», включается питание путем нажатия кнопки па лицевой панели, и проверяется положение стрелки измерителя на нулевой отметке шкалы. При необходимости при включении питания 3,5 В стрелка измерителя с помощью резистора R26 выставляется на нулевую отметку.

. Далее создается метано-воздушная смесь концентрацией подготовленной по п. 7.9), прокачивается с. помощью воздухопровода через приемный  тракт метаномметра до получения установившегося показания (при этом стрелка измерителя должна находиться на отметке 1% . Если стрелка находитсяне на отметке 1,0, то с помощью резистора R31 при прокачивании метано-воздушпой смеси стрелка измерителя выставляется на эту отметку.

5. После регулировки и проверки метаномметра па соответствие требованням пп. 2.2; 2.4; 2,9; 2.10 необходимо закрутить заглушку, закрывающую доступ к элементам регулировки, предварительно установив под нее резиновую прокладку и стальную крышкуу, после чего ее опломбировать.

!. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ МЕТАНОММЕТРА И КОНТРОЛЬНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Государственная поверка метаномметра производится раз в год по окончании срока гарантии, а также после _произведен ия ремонта.

.2. Не реже одного раза в две недели метаномметр проверяется на соответствие требованиям, указанным в пп. 2.1—2.4; 2.9; по методике, изложенной в пп. 7.1—7.13 и при необходимости производится подрегулировка по пп. 8.1—8.5.

.3. Не реже одного раза в две недели производится удаление с поверхности прибора с помощью пылесоса, прочищается воздухозабориое устройство (груша) и заменяется селнкагель поглотителя. t.4. При эксплуатации метаномметра на шахте запрещается нарушать целостность клейма завода-изготовителя и вскрывать -аниммометр.

- Датчик

- Датчик представляет собой конструкцию, состоящую из рабочего (R25) и сравнительного (R28) чувствительных элемен-

- тов,. помещенных в общую термореакцпонную камеру и, защищенных проницаемой для газа оболочкой. Оболочка защищает чувствительные элементы от воздействия метано-воздушной струи и является взрывопреградителем.

- Рабочий п сравнительный элементы выполнены в виде бусинок, внутри которых вмонтирована платиновая спираль из проволоки диаметром 0,03 мм. Концы спирали приварены к стойкам из никеля. Тело бусинки изготовлено из окиси алюминия. Рабочий элемент покрыт каталитически активным слоем пз тонкодисперсных платины и палладия, обеспечивающих беспламенное горение метана при температуре 400—500" С. Сравнительный элемент не имеет активного покрытия.

- Платиновая спираль выполняет функции нагревателя, разогревая тело чувствительного элемента до температуры 500"С, и одновременно является термометром сопротивления.

- Защиту реакционной камеры от попадания частиц пыли, влаги выполняет фильтр, который расположен внутри прибора.

- Поступление анализируемой метано-воздушной смеси в реакционную камеру датчика осуществляется с помощью воздухопровода (груши).

- Стабилизатор напряжения

Стабилизатор напряжения предназначен для питания стабилизированным напряжением измерительных мостов метана и сопротивления взрывной цепи при изменении напряжения блока питания от 3.1 до 3,9 В.

Стабилизатор собран на трех транзисторах V2; V3 и V5, тер морезисторе R14, резисторах R7, R8, R12, R13, R15.

- Мост измерения концентрации метана

' 3.4.1. Процесс превращения тепла, пропорционального концентрации метана, в электрический сигнал осуществляется следующим образом: выделившееся в результате сгорания тепло повышает температуру рабочего элемента, которая измеряется с помощью ' платинового термометра сопротивления, включенного и плечо неуравновешенного моста. В другое плечо моста включен термометр сопротивления сравнительного элемента одинакового по конструкции с рабочим элементом, но не обладающего каталитическими свойствами.

Таким образом, наличие метана в термореакционной камере 'вызывает разность температур рабочего и сравнительного элементов и нарушает равновесие моста.

3.4.2. Измерительный мост метана состоит. из рабочего R25 и сравнительного R28 (компенсационного) чувствительных эле-