ментови резисторов R23, R24, R26, R27, R29, R3Q. В измерительную диагональ моста через контакты Б9, Б12 и БЗ, Б6 переключателя рода измерении включен милливольтметр постоянного тока нижняя шкала которого отградуирована в об.% концентрации-

метана.

Балансировка моста измерения концентрации метана производится резистором R26, стрелка измерителя метана при этом отклоняется против нулевой отметки, на шкале. Перед нача- лом балансировкн через газовый тракт метаномметра следует пропустить чнстый воздух.

. Последовательно с милливольтметром через контакты Б9,Б12и переключатсля рода измерении включен переменный резисторR31 для подстроки метаномметра при изменении чувствительиости датчика метана.

. Мост измерения сопротивления взрывной цепи . При измерении сопротивления взрывной цепи используетсяет- принцип неуравновешенного моста, в одно плечо которого подключена взрывная цепь.'Для подключения взрывной цепи в метаномметре имеются линеные зажимы XI и Х2. . Резисторы R17 и R18 залиты совместно с внутреннейрезьбой линеного зажима эпоксидным компаундом. Величина эллементов подобрана таким образом, что ток короткого замыкания на линеных зажимах XI и Х2 не превышает 0,05 А.

Мост измерения сопротивления взрывной цепи диапазона200Ω состоит из сопротивлений R16...R20, R22:*:. Сопротивление подгоночное и подбирается при регулировке. Балансировка (установка стрелки измерителя на нулевую отметку) осуществляется резистором R19 при напряжении питания 3,5±0,05 В. Устроство контроля напряжения блока питания Схема контроля напряжения блока питания состоит из транзисторов V!, V4. V6, резисторов R1...R6, R9....R11 и светодиода V7.При напряжении питания 3±0,05 В и более транзистор V6 открыт в результате происходит свечение светодиода. При снижении напряжения до 3В и менее светодпод прекращает свечение, что свидетельствует о разряде аккумуляторов. Настрока схемы контроля разряда' аккумуляторов осуществляется при помощи резистора R2 в положении переключателя «Cн»). Блок питания

. Блок питания метаномметра состоит из трех последова- соединепных герметичных никелькадмиевых аккумуляторов "-У1.1 и ограничивающего резистора R32, залитых эпоксидным компауидом.

'. Схема метаномметра построена так, что блок питания, стабилизатор напряжения, стрелочный указатель и схема контроля заряжения блока питания с помощью контактов переключите-

(ДСи) -f- (iCQ) > 0,£5 об.% при измерен®® от 0 до 2 об.% и i(zlCn)                   [АСо) >Q,J|5 об.% при измерении свыше 2 до 3 об,.%.                                              7.12. Определение основной погрешности измерения сопротивления взрывной цели производится сравнением показаний метаномметра (Сп) с действительным значением сопротивления (CD), подключенного к зажимам метаномметра,

В качестве образцового сопротивления рекомендуется пользоваться магазином сопротивлений класса точности 0,2 и выше.

7.13. Определение основной погрешности измерения сопротивления взрывной цепи -производится на следующих отметках:

в диапазоне измерения 0—20 Ом —5; 10; 15; 20;

в диапазоне измерения 0—,4-00 Ом — 100.; 200; 300; 400.

Переключатель рода измерении метаномметра устанавливается в положение «2Ω» или «400Ω» в зависимости от величины измеряемого сопротивления. Перед началом поверки необходимо переключатель выставить в положение «400$», линейные зажимы метаномметра закоротить и произвести корректировку на нулевой Отметке шкалы «400Ω» (установить стрелку на нуль).

Определение основной погрешности измерения сопротивления взрывной цепи производится изменением величины сопротивления по магазину сопротивлений, что Обеспечивает плавный подвод •'стрелки метаномметра к. измеряемой отметке шкалы.

Основная погрешность измерения сопротивления взрывной !цепи" (<У), выраженная в процентах от конечных значений диапазонов измерений (0-20 Ом и 0-400 Ом) рассчитывается по формуле:

δ=∆С/(Ск-Сн)

тде ∆С — значение основной погрешности измерения сопротивления взрывной цепи (∆C = Cn—СD);

Сп — измеренное значение сопротивления (показание метаномметра);

CD — действительное значение сопротивления, полученное "J	по магазину сопротивления;

Ск и Сн верхний и нижний пределы диапазонов измерений метаномметра.

• .Основная погрешность измерения сопротивления взрывной цепи  не должна превышать значений, указанных в п. 2.4.

8. МЕТОДИКА РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ METAНОММЕТРА

- Регулировка и настройка метаномметра производится с соблюдением требований ггп. 7.1—7.13.

- Перед настройкой и регулировкой необходимо с помошью ^специального, ключа снять крышку, закрывающую доступ к элементам регулировки (переменным резисторам R2, R7 Rl'9, R26, |R3'i) на лицевой части метаномметра.