мерения концентрации метана необходимо включить питание (путем зажатия кнопки на лицевой панели), прокачать метано-воздушную смесь через газовый тракт метаномметра до получения появившегося показания (стрелка указателя метана при этом останавливается на соответствующей отметке шкалы), после чего измерить показания, Прокачивание метано-воздушиой смеси следует пронзводнть не менее восьми раз.

основную погрешность измерения концентрации метана приннмзется наибольшая (по абсолютному значению) разниц а между показанием метаномметра Сп и действительным зна- чением концентрацпп метана в метано-воздушной смеси CD (по показаниям образцового прибора ИТР-1).

Значеипе основной погрешности измерения концентрации ме-

тана определяется по формуле:

4Сп = Сп—CD	(2)

Метаномметр считается годным, если полученное значение основной- погрешности измерения концентрации метана АСп соответствуетет нормированному значению:

диапазоне измерения от 0 до 2 об_% — не более ±0,25 об.%; диапазоне измерения свыше 2 до 3 об.% — не болеё

±0,35 об.%.

Метаноммегры, не удовлетворяющие указанным требованиям, считаются негодными и к эксплуатации не допускаются Основная погрешность измерения концентрации метана при использовании для аттестации метано-воздушной смеси и поверки (интерферометр ЛИ-4М и др.), не удовлетворяющие точности измерения требованиям п. 7.3, определяется следующим образом:

необходимо определить основную погрешность измерения концентрации метана ∆Cn по методике п. 7.10; произвести отбраковку метаномметров по величине и знаку измеряных погрешностей с учетом допустимой погрешности измерения  концентрации метана интерферометра ЛИ-4М ∆Са\ метапомметры, у которых значение основной погрешности измерения концентрации метана ∆Cn меньше или равно допустимому значению погрешности (∆Сп<0,25 об.% при измерении от Одо 3% и ∆Cп <0,35 об.% при измерении свыше 2 до 3 об.%) При этом полученное значение погрешности измерения ∆Сп имет положительный знак, считаются годными н допускаются к эксплуотации;

метапомметры, у которых полученное значение погрешиос- ти имеет отрицательный знак, допускаются к эксплуатации, если удовлетворяют требованию (∆Cn) + (∆C0) <0,25 об.% при получении концентрации метана от 0 до 2 об.% и (∆Cn) + (∆С0)≤ об.% при измерении концентрации метана свыше 2 до3 н подлежат регулировке и вторичной поверке, если

ля подключаются в зависимости от рода измерений к мосту измерения концентрации метана или к мосту измерения сопротивления взрывной цепи.

I' Диод V8 и резистор R33 служат для ограничения тока короткого замыкания на зарядных клеммах метаномметра ХЗ и Х4.

4. КОНСТРУКЦИЯ МЕТАНОММЕТРА

4.1. Конструктивно метаномметр выполнен в пластмассовом корпусе, состоящем из двух разъемных частей, скрепленных между собой четырьмя болтами.

Уплотнение корпуса осуществляется с помощью резиновой прокладки.

На передней панели метаномметра расположены: смотровое окно указателя метана и сопротивления взрывной цепи; устройст- во световой сигнализации для контроля разряда блока питания;' линейные зажимы, предназначенные для подключения взрывной цепи; переключатель рода измерений, кнопка включения питания метаномметра и крышки, закрывающая доступ к элементам регулировки метаномметра R2, R7, R19, R26, R31, зарядным клеммам ХЗ, Х4 и корректору измерителя.

В верхней части метаномметра расположены ремень для переноски прибора и заборное устройство. С правой стороны корпу- са: метаномметра закреплен воздухопровод, с помощью которого через термореакцнонную камеру датчика прокачивается метаио- воздушная смесь.

4.2. Назначение элементов регулировки метаномметра:  резистор R2 — для настройки схемы контроля разряда акку- му'ляторов блока питания при напряжении 3±0,05 В;

резистор R7 •—' для регулировки напряжения стабилизации (2,55±0,1 В) и балансировки измерительного моста сопротивления взрывной цепи в положении переключателя «20 Ом»;

резистор R19 — для балансировки измерительного моста сопротивления взрывной цепп в положении переключателя «400 Ом»;    резистор R26 -— для балансировки измерительного тоста измерения концентрации метана при отсутствии метана;

резистор R31 •— для регулировки чувствительности метаномметра при метане.

Элементы регулировки расположены слева--направо в .следующей последовательности:

. R7, R2, RI9, R26, R31. Зарядные клеммы ХЗ, Х4 предназначены для подключения Вольтметра при контроле напряжения питания в процессе эксплуатации и при заряде блока питания с помощью зарядного устройства.

4.3. Расположение элементов на плате приведено в приложениц 2,