5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ •

- При работе с метаном и метаио-воздушными смесями в процессе проверки и настройки метапомметров необходимо прн- нимать меры по предотвращению возможности образования взрывоопасной метано воздушной смеси с концентрацией метана -1.5 об. %.

- Все работы с метаном следует производить в помещении, в котором запрещается курение и проведение других работ, при

которых возможно появление открытого огня.

- В помещении должен быть установлен па потолке сигнал- изатор метана непрерывного действия, например, СММ-1, настроенный на довзрывоопасную сигнальную концентрацию метана

2.0об.%.

- В помещении должна постоянно работать вытяжная вен-

тиЛЯЦИЯ.

- При работе с сосудами, работающими под давлением, не- бходнмо выполнять требования, изложенные в «Правилах устройства н безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденных Госгортехнадзором СССР.

5.6 При проведении заряда блока питания метаномметра с помощью устройства зарядного технологического ГТ224 необходимо соблюдать режим заряда, указанный в пп. 6.1.4; 6.1.5.

Несоблюдение требований при заряде блока питания, постановка на заряд метаномметров с неразряженным блоком питания, не собдюденне полярности при заряде, заряд аккумуляторов, про- должительностью более. 15 ч приводит к деформации (вздутию) акумуляторов, нарушению их герметичности и полному выходу из строя блока питания.

  - При работе с электроустановками потребителей необходимо выполнять требования, изложенные в «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», "гвержденных Госэнергонадзором СССР.

  - При измерении сопротивления взрывной цепи и отдельных электродетонаторов необходимо выполнять соответствующие требованпя «Единых правил безопасности при взрывных работах».

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТБ

6.1.. Подготовка к работе поступившего на шахту метаномметра

- Произвести внешний осмотр метаномметра, обратив внимание на отсутствие механических повреждений.

- На лицевой панели метаномметра открутить крышку, закрывающую доступ к элементам регулировки прибора и зарядным клеммам. "Установить переключатель рода измерений в положение :<СН.|», вольтметром класса точности не ниже 0,5 с пределом измерения 7,5 В с потреблением не более 10мкА (соблюдая поляр-

- Перед проведением поверки метаномметра необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

а)	выдержать метаномметр и метаио-воздушную смесь не менее двух часов в помещении, где будет производиться поверка;

б)	проверить наличие свежезаправлепного осушителя;;

в)	проверить на клеммах ХЗ, Х4 напряжение блока.. ;пнтанин в положении «С.Н4» переключателя рода измерений и при нажатой кнопке включения питания,':

г)	интерферометр ИТР-1, ЛИ-4М или другое средство поверки необходимо подготовить к работе в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации на них.

- При проведении внешнего осмотра метаномметра необходимо убедиться в отсутствии механических повреждении корпуса, отсутствии повреждений п загрязнений линзы светодиода, ремня и воздухопровода.

- Проверить положение указателя на нулевой отметке измерителя при выключенном питании, в случае необходимости корректором установить указатель на нулевую отметку.

- Проверить наличие сигнала контроля напряжения питания (свечение светодиода), нажимая кнопку включения питания метаномметра.

- Выставить переключатель в положение «СН4», включить питание, путем нажатия кнопки на лицевой панели, проверить положение указателя на нулевой отметке измерителя, в случае необходимости с помощью переменного резистора R26 установить электрический нуль прибора.

- Определение основной абсолютной погрешности измерения концентрации метана следует производить па отметках 1,0; 2,0; 3,0 с номошью контрольных метано-воздушных смесей заданной концентрации после проверки герметичности газового тракта по п. 6.1.7.

При создании заданных значений концентрации метана необходимое количество метана рассчитывается по формуле:

M=(U*C)⁄C1

где М — необходимое количество исходного метана для создания метано-воздушной смеси заданной концентрации, л;

U — объем вспомогательной камеры (кислородной подушки) , л;

С — заданное значение концентрации метана в метано-воздушной смеси, о.б.:%;.

C1 - исходное значение концентрации метана, об.%.

Аттестацию метано-воздушной смеси следует производить интерферометром ИТР-1 или другими средствами поверки с соблюдением требований, указанных в п. 7.3.

- Для определения основной абсолютной погрешности из-