стрелка метаномметра должна установиться на отметку, соответ- вующую измеряемой концентрации метана. Измерения нёобходимо производить не менее трех раз.

6.4.4. При измерении сопротивления взрывной цепи необходимо переключатель выставить в положение «20Ω» или «400Ω»в зависимости от величины сопротивления взрывной цепи), подключить взрывную цепь к клеммам XI, Х2, нажать кнопку включения питания и произвести Измерение.

(6.5. Уход за метаиомметром после его работы и шахте                         6.5.]. Метаномметр после работы необходимо очистить от грязи и пыли, произвести внешний осмотр.

При чистке метаномметра не допускается мыть водой и применять мокрую и масляную ветошь, пропитанную щелочью и кислотамн.

6.5.2. Произвести подготовку метаномметра к выдаче для работы в шахте по п. 6.3, измерив напряжение блока питания на клемах ХЗ, Х4. Если напряжение менее 3,2 В, необходимо блок питания разрядить до 3 В (выставить переключатель в положение «СН4» и нажать кнопку включения питания), пока не погаснет светодиод. Затем зарядить согласно пп. 6.1.4; 6.1.5.

7. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МЕТАНОММЕТРА

- При проведении поверки метаномметра необходимо выполнять следующие операции:

а) внешний осмотр и опробование;

6} определение основной погрешности измерения концентрации метана;

п) определение основной погрешности измерения сопротивления взрывной цепи.

- Проверку метаномметра необходимо проводить в условиях указанных в п. 2.11.

Исходный газ (метан) для проверки метаномметра должен соответствовать ТУ 51-659-75.

Допускается применение метана с содержанием агрессивных смесей в количествах, не превышающих значений, указанных в п. 1.2 при пересчете па метано-воздушную смесь с коицентрацней- метана 3,0 об.%.

77.3. Для аттестации метано-воздушных смесей, применяемых при поверке метаномметров, необходимо пользоваться средствами поверки, имеющими допустимую погрешность не более 0,1 об.% итерферометр ИТР-I, лабораторный рефрактометр ЛИР-1). Допускается применение средств поверки с допустимой погрешностью не более 0.1 об % (интерферометр ЛН-4М н др.) при условии. что учитывается их нормированное значение погрешности согласно 7.11.

). ность) измерить напряжение па зарядных клеммах метаномметра .ХЗ, Х4Если напряжение 3 В и более, необходимо разрядить блок питания:- для чего установить переключатель в положение «СН4» и включить метаномметр путем нажатия кнопки на лицевой, панели. При напряжении блока питания 3±0,05 В светодиод прекращает свечение, что свидетельствует о разряде блока питания.

- При прекращении свечения светодиода вольтметром проверить напряжение на клеммах ХЗ, Х4, которое должно быть 3±0.05 В.

В случае прекращения свечения светоднода при напряжении 'блока питания, меньшем 3,0 + 0,05 В, допускается подзарядить блок питания в течение 20—30 мни, а затем резистором R2 отрегулировать срабатывание сигнализации при напряжении 3,0±0,05 В.

- Заряд блока питания метаномметра следует производить в соответствии с инструкцией ФЮЗ.585.452 ТО с помощью устройства зарядного технологического П224, обеспечивающего зарядный ток от 0,047 до 0,063 А с номинальным значением 0,055 А.

При этом необходимо присоединить предварительно разряженный метаномметр к устройству зарядному П224, подать стабилизированное напряжение питания 3,0±0,1 В, соблюдая полярность.

В и и м а и и е!

При заряде следует обратить внимание на правильную полярность подводимого напряжения к зарядному устройству, а также на надежность всех электрических контактов.

- Блок питания метаномметра должен непрерывно заряжаться в течение 15ч согласно инструкции по эксплуатации на аккумуляторы Д-0.55С-У1.1 (ФЮЗ.585.452 ТО).

- Перед работой вновь поступившего метаномметра на шахту необходимо его подвергнуть приработке в метано-воздушиой смеси с концентрацией метана 1,54±0,2 об. % в течение не менее 30 мин при включенном .питании после проверки герметичности газового тракта.

- При проверке герметичности газового тракта необходимо полностью открутить колпачок, нажать на воздухопровод (грушу), одновременно плотно закрыв рукой вход в осушитель. При хорошей герметичности воздухопровод (груша) должна быть а сжатом состоянии не менее 30с

•Если герметичность нарушена, то воздухопровод (груша) будет сразу же возвращаться в исходное состояние.

- Во время приработки следует через каждые 5 мин прокачивать метано-воздушную смесь через газовый тракт метаномметра при включенном питании (при нажатой кнопке на лицевой панели