- Проверка работоспособности метаномметр

- Метаномметры, прошедшие приработку по пп. .6.1,6-^6.1.8, необходимо проверить на соответствие основным требованиям,, указанным в пп. 2.1—2.4 п пн. 2.9; 2.10 по методике, изложенной в пп. 7.1—7.13 при необходимости произвести их подрегулировку по пп. 8.1—8.5.

- Подготовка метлмомметра к выдаче для работы в шахте 6.3.1. Перед выдачей метаномметра для работы в шахте необходимо убедиться, что стрелка измерителя находится па нулевой отметке шкалы и блок питания заряжен. При нажатии кнопки включения питания загорается светодиод, в положении переключателя. «20Ω» и «400Ω» при отключенной взрывной цепи стрелка резко отклоняется влево, а в положении переключателя «СН4» вначале стрелка резко отклоняется влево, а затем медленно возвращается на нулевую отметку, что свидетельствует об исправной

работе метаномметра.

- Произвести проверку метаномметра .на работоспособность с помощью контрольной метано-воздушнои смеси с концентрацией метана 1,0 об.% с. учетом п. 6.1.7.

- При проверке метаномметра контрольная метано-воздушная смесь должна быть аттестована с помощью интерферометра ИТР-1, ЛИР-1 или аттестована на заводе-изготовителе данной смеси с необходимой точностью.

- Для приготовления контрольной метано-воздущной смеси должны применяться чистый воздух и метан, соответствующий требованиям п. 7.2.

Количество метана, необходимое для создания заданной концентрации его в метано-воздушной смеси, рассчитывается по п. 7.9. Рекомендуется готовить метано-ноздушную смесь с концентрацией метана не более 1,2 об.% в кислородной подушке объемом 40 литров.

Для приготовления смеси предварительно, кислородную подушку наполняют чистым воздухом, затем подают в нее необходимое количество метана. Приготовленная метаио-доздущная смесь перед ее употреблением должна быть выдержана в течение не менее 2 ч в нормальных условиях для лучшего ее перемешивания, после чего она должна быть аттестована интерферометром ИТР-1 или ЛИР-1.

- Образцовые метано-воздуцшые смеси, приготовленные на специализированном заводе в баллонах под давлением можно применять для проверки метаномметров без ее аттестации.

Рекомендуется с помощью, редуктора понижать давление мета но-воздушной смеси и наполнять ею кислородную подушку, из которой предварительно выкачан газ. Допускается кислородную

подушку наполнять метано-воздушнои смесью до давления не более 2,5 кПа (250 мм вод. ст.).

- Перед проверкой на работоспособность необходимо убеj диться в герметичности газового тракта метаномметра (по п. 6.1.7).;

Если герметичность нарушена, то метаномметр не проверяется на работоспособность, устанавливается причина ее нарушения, а затем герметичность восстанавливается и метаномметр проверяется на работоспособность.

При проверке на работоспособность необходимо нажать кнопку включения питания метаномметра 'и произвести прокачивание метано-воздушной смеси через термореакционную камеру метан- омметра до получения установившегося показания, при котором; три последовательные измерения отличаются друг от друга не более чем на 0,05 об.%	*

При проверке метаномметра контрольной метано-воздушной смесью с концентрацией метана 1,0 об.% установившееся показание концентрации, метана должно быть в пределах 0,75—1.25 об.%.

- При проверке работоспособности метаномметра при измерении сопротивления взрывной цепи необходимо подключить к зажимам XI, Х2 образцовое сопротивление, переключатель '"выставить в положение «20Ω», нажать кнопку питания и произвести; проверку на отметках 5, 10, 15, 20 Ом. Затем переключатель выставить в положение «400Ω» и произвести проверку на отметках 100, 200, 300, 400 Ом.

В качестве образцового сопротивления рекомендуется пользо- ваться магазином сопротивлении класса точности 0,2 и выше.

Значения сопротивлений при проверке должны удовлетворять указанным в п. 2.4.

- Метаномметр, не соответствующий требованиям пп. 6.3.6; 6.3.7, не должен выдаваться для работы в шахту, необходимо установить причину отказа и принять меры к его устранению.

- У исправного метаномметра необходимо опломбировать крышку, закрывающую доступ к элементам регулировки.

6.4. Работа метаномметра в шахте

6.4.1. Метаномметр в шахте необходимо носить в руках за ремень или через, плечо. При переноске необходимо оберегать метаномметр от ударов и попадания воды в фильтр, для чего необходимо обязательно до упора закручивать, колпачок.

6,-4.2. При включении питания метаномметра (путем нажатия кнопки) должен обязательно загореться светодиод. Если светодиод не горит, значит аккумуляторы разряжены и пользоваться этим Метаномметром в шахте нельзя.

6.4.3. При измерении концентрации метана необходимо открутить на 2—3 оборота колпачок, выставить переключатель в положение «СН4», нажать кнопку включения питания и произвести прокачивание резиновой грушей не менее восьми раз. При этом

П